Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265151.700.000110 | 120008190 | Преобразователь | Измеритель петли фаза ноль ИФН-200Назначение измеритель сопротивления:- измерение полного, активного и реактивного сопротивления цепи фаза-нуль, без отключения источника питания;- измерение сопротивления металл связи током до 250 мА для сопротивлений менее 20 Ом;- измерение сопротивления постоянному току (режим омметра);- измерение напряжения переменного тока;- вычисление угла сдвига фаз между напряжением и током при коротком замыкании;- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания, приведенного к напряжению сети 220В;Функциональные особенности измеритель сопротивления цепи фаза-нуль:- автоматический выбор диапазонов измерений;- микропроцессорное управление;- ударопрочный, пылезащищенный и влагозащищенный корпус со степенью защиты IP42;- автоматическое отключение питания;- встроенная память на 10 измерений;- система защиты аккумулятора от перезаряда;- индикация состояния внутреннего источника питания;- защита от неправильного включения;- использование метода измерения падения напряжения на эталонном резисторе, позволило снизить тестирующие токи, избежать срабатывания устройств защиты от перегрузки и мощных электромагнитных импульсов, являющиеся причиной сбоя в работе оборудования, подключенного к испытываемой сети, отказаться от теплонагруженных элементов и снизить вес прибора; - возможна комплектация с дополнительным аккумулятором 12В/0.8А;Прибор соответствует группе 4 по ГОСТ 22261;Рабочие значения температуры от минус 15 до плюс 55 ºС с верхним значением относительной влажности 90 % при температуре плюс 30 ºС. Нормальные условия по п. 4.3.1 ГОСТ 22261 (допускаемое отклонение температуры 5 ºС).Прибор выполнен в корпусе исполнения IP42 по ГОСТ 14254.По требованиям к электробезопасности прибор ИФН-200 соответствует ГОСТ Р51350.Прибор соответствует нормам в части помех эмиссии и нормам в части помехоустойчивости группе "В" на воздействие электромагнитных полей и группе "С" на воздействие электростатических разрядов по ГОСТ Р 51522.Технические характеристики: Измерение полного, активного и реактивного сопротивления петли «фаза-ноль», Щм - 0,01-200;Погрешность измерения, % - 3;Вычисление тока короткого замыкания, А - до 22000;Максимальный измерительный ток в цепи, А - 25;Вычисление угла сдвига между напряжением и током при коротком замыкании- 0 ... ±60°;Измерение сопротивления постоянному току, Ом - 0,01-999;Измерение напряжения, В - 30-280;Память количества измерений - 35;Питание прибора, В - 12 (или сеть 220В/50Гц);Комплект поставки измеритель сопротивления цепи фаза-нуль:- прибор;- руководство по эксплуатации;- блок питания БПН-А 12-0,5 ЭКМЮ.436230.001ТУ;- комплект шнуров (кабели измерительные);- сумка переносная;- зажим типа «крокодил». Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Директор департамента МТС	____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор

департамента энергетики 	_____________________Имангалиев Г.Н.